Insulinepompen 2026

|  | Medtronic 780G | Tandem T:Slim X2 | MyLife YpsoPump | Omnipod 5 | Medtrum TouchCare Nano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCL Systeem | Smartguard | Control IQ | CamAPS FX Automodus | SmartAdjust | Automodus |
| Minimale Leeftijd patiënt | 7 jaar + Gebruik van minimaal 8 EH per dag | 6 jaar + Lichaamsgewicht >25kg Gebruik van minimaal 10EH per dag | 1 jaar + Gebruik van >5 EH per dag | 2 jaar + Gebruik van >6 EH per dag | 2 jaar ( > 6 jaar in HCL) + Gebruik van >10 EH per dag |
| Inhoud reservoir | 180 EH of 300 EH | 300 EH | 160 EH | 200 EH | 200 EH of 300 EH |
| Verwisselen infusieset/pod/patch | Mio Advance 3 dagen Mio Extended 7 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 3 dagen |
| Voorgevuld reservoir | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Grootte pomp Gewicht pomp | 97 x 54 x 25mm 106 gram (zonder batterij) | 79 x 50 x 15mm 112 gram | 78 x 46 x 16mm 83 gram | Pod: 39 x 52 x 15mm PDM: - Pod: 26 gram PDM: - | Patch 200E: 40,5 mm x 31,5 mm x 11 mm Patch 300E: 50,5 x 31,5 x 12mm Patch: 14 gram |
| Koppeling met sensor Sensor type | Ja Guardian 4 Simplera Sync | Ja Dexcom G6/ G7 | Ja Dexcom G6/ FSL3 | Ja Dexcom G6/ G7/ FSL2+ | Ja Touchcare Nano CGM |
| Duur sensor | 7 dagen | 10 dagen | Dexcom G6: 10 dagen FSL3: 14 dagen | Dexcom G6/ G7: 10 dagen FSL2+: 15 dagen | 10 dagen (tot max 14 dagen) |
| Koppeling app | MiniMed Mobile app | Dexcom G6-app | CamAPS FX | Omnipod 5 app Dexcom G6-app Dexcom G7-app | EasyPatch app |
| Compatibility met Smartphone | iPhone/Android | iPhone/Android | iPhone/Android | iPhone/Android | iPhone/Android |
| Volgen | Carelink Connect app | Dexcom Follow app voor sensor | Companion app (Android) | Dexcom Follow app voor sensor | EasyFollow app |
| Waterdicht | Ja, tot Max 3,6m. voor 24 uur | Ja, max 1m. voor 30 min. | Ja, max 1m. voor 60 min. | Ja, alleen de Pod Max 7,6m. voor 60min. | Ja, Patch Max 2,5m. voor 60 min. |
| Uitleesprogramma | Carelink | Glooko | Glooko | Glooko | EasyView |
| Overig | AA batterij | USB laden | AAA batterij | Elke drie dagen een nieuwe pod plaatsen Controller via USB opladen | PDM of bedienen met eigen smartphone |
| Mogelijkheid tot proefpomptraject | Ja, 3 maanden, alleen via proefpomptraject | Ja, 3 maanden | Ja, 3 maanden | Nee, Sample pod uitproberen is mogelijk. | Ja, 3 maanden Sample patch uitproberen is mogelijk. |

Woordenlijst:

SmartGuard: 	De pomp (Medtronic 780g) geeft, afhankelijk van de sensorglucose, meer of minder insuline. De pomp geeft automatisch basaal en automatisch correcties. De SmartGuard werkt alleen als ook de Medtronic sensor wordt gebruikt (Guardian 4 of Simplera Sync).

Control- IQ	De pomp (Tandem T-Slim X2) geeft, afhankelijk van de sensorglucose, meer of minder insuline. De pomp geeft automatisch basaal en automatisch correcties. De Control IQ werkt alleen als ook de Dexcom G6 of G7 wordt gebruikt.

CamAPS	De pomp (YpsoPump) geeft, afhankelijk van de sensorglucose, meer of minder insuline. De pomp geeft automatisch basaal en automatisch correcties. De CamAPS werkt alleen als ook de Dexcom G6 of FreeStyle Libre 3 wordt gebruikt.

Infuusslang	Het slangetje van de pomp naar het lichaam waar de insuline doorheen gaat.

Infusieset	Het gedeelte van de pomp dat op de huid zit.

Ampul	Het reservoir van de pomp waar de insuline in zit.

Pod	Het gedeelte van de Omnipod dat op de huid zit en waar de insuline in zit, deze wordt om de 3 dagen verwisselt.

PDM	Personal Diabetes Manager: De afstand bediening van de pomp. Bij de Omnipod 5 wordt dit de Controller genoemd.

Patchpomp	Het gedeelte van de Medtrum- pomp dat op de huid zit en waar de insuline in zit.

Reservoir	Het gedeelte in de pomp waar de insuline in zit. Dit reservoir vul je zelf met insuline of wordt zo geleverd via de apotheek.

Bolussen	Insuline toedienen met de pomp.

Compatibility	Twee apparaten dat samen gekoppeld kunnen worden. Sommige Smartphones kunnen bepaalde apps niet downloaden, waardoor je de insulinepomp/ glucose sensor hiermee niet kan bedienen of volgen.

N.v.t	Niet van toepassing

Glucose sensoren 2026

|  | FreeStyle Libre 3+ | Dexcom G7 | Simplera SyncTM | Touchcare Nano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duur sensor | 15 dagen | 10 dagen | 7 dagen | 10 dagen |
| Opwarm tijd | 60 minuten | 30 minuten | 120 minuten | 30 minuten |
| Leeftijd | > 2 jaar | > 2 jaar | >2 jaar | >2 jaar, closed loop vanaf 6 jaar |
| Draagbare plek op lichaam | Bovenarm | Buik Bovenarm Bovenbil (bij leeftijd 2 – 6 jaar) | Bovenarm Bovenbil (Bij leeftijd van 2 – 17 jaar) | Buik, Bovenarm, Onderrug en bovenbeen |
| Metingen | 1x per minuut | 1x per 5 minuten | 1x per 5 minuten | 1x per 2 minuten |
| Grootte | 19x19x3 mm | 24x27x5 mm | 30x30 mm | 20x30 mm |
| Gewicht | 1 gram | 2 gram | 4,6 gram |  |
| Koppeling app | Libre 3 | Dexcom G7 app | MiniMed Mobile app | Easy Patch App |
| Compatibility Smartphone |  |  |  |  |
| Volg app | LibreLinkUp | Dexcom Follow | Carelink Connect | Easy Follow |
| Mogelijkheid ontvanger | Ja, echter geen mogelijkheid tot volgen. | Ja, echter geen mogelijkheid tot volgen. | Nee | Ja, echter geen mogelijkheid tot volgen. |
| Transmitter | Nee | Nee | Nee | Ja, 1x per jaar |